當您只有一組感測墊需進行座椅壓力量測時，可

先進行背部量測，再進行坐墊量測。但是如果

您擁有2組感測墊，則可同時量測背部和坐墊

壓力。若當您有4至8組感測墊，則可直

接利用整張床或專用床墊進行壓力量測

。更重要的是，系統模組化的特性能

夠讓您輕鬆且無負擔地更換單一損壞

的感測片，而不必進行整組汰換。

BPMSTM  Research

人體壓力分佈量測系統

應 用

- 支援表面設計

  - 填料數量

  - 背墊、坐墊外型

  - 背墊、坐墊輪廓

  - 座位尺寸

  - 堅固性

- 汽車駕駛座設計

- 醫院、居家床墊設計

- 材料測試

- 舒適度分析

- 壽命測試﹣在長時間和不同條件的使用情況下，支撐面的支撐狀態

- 心理學研究

關鍵特色

- 壓力分佈圖

- 動態紀錄和倒帶觀測

- 具繪圖、分析能力

- 即時觀測

- 不論小、大的區域，感測片皆能涵蓋

- 高空間解析度

- 可彎曲的薄膜感測片 ( 厚0.014in / 0.35mm )

- 感測片操作容易、耐用且可重複使用

- 感測片容易更換﹣毋須更換所有的感測面

- 取樣頻率：USB介面為0~100Hz，

PCI卡則為0~127Hz。

- 8-bit 壓力解析度

- 專業的工程師團隊支援

適用單位

研究&開發實驗室、測試&設計部

適用產業

床墊、座椅、坐墊、自行車、機車、汽車業，以及大學研究機構等，還有更多…

椅 背

椅 墊

由2片Tekscan 5315感測片所擷取之人體坐在汽車座墊上的壓力分佈圖形

BPMSTM量測系統能夠量測人體作用在座位、床墊、座墊和背墊上的壓力分佈情形。這套系統包括了USB數據擷取器、操作軟體和薄膜壓力感測片(感測墊)。

本感測片特色之一的空間解析度，最高可達每平方公

分具一個感測點，每片感測片可包括高達2,016個感

測點個體。並且支援多片同時操作，最多可同時

處理16,128個感測點。而感測片細薄的厚

度，能夠讓您裝置在您的應用端上，卻不

破壞原始接觸表面的性質。結合了這些

特色，使得本產品能夠精準的量測

局部壓力的峰值，以及全體壓

力的分佈狀態。

2組感測墊同時使用

動態觀測坐墊和背墊之壓力分佈

操 作 軟 體 顯 示

比對兩位不同使用者坐於同一

測試坐墊上的壓力分佈情形

BPMS系統允許同時顯示、分析

並比對多組壓力分佈影像 (錄影)

附加模組

Video Synchronization™：讓您的量測壓力數據能夠在Tekscan的操作軟體下，以錄影的方式呈現並且紀錄，增加量測成果的應用性。

Equilibration/Calibration Devices：使用氣壓和真空裝置在感測面上提供一均勻的壓力分佈，來標準化每個感測點的輸出訊號，而系統會以電子化的方式，來補償每個感測點所產生的差異性。

Vacuum Calibration Device：5330型感測片專用校正器。儀器會在感測面上提供一均勻的壓力分佈，來標準化每個感測點的輸出訊號。系統能夠以電子化的方式，補償每個不同的感測點所產生的差異性。

Wireless Capability：“無線操作模組” 能夠為您的感測片和電腦提供一個無線連接裝置，讓您在擷取資料的操作上，能夠更有彈性。

PCI Card/Handle：取代標準USB 連接介面，提供更高的取樣速率(127Hz)。不適用於5330型感測片

現在就與我們連絡

讓我們為您做個展示

操 作 軟 體 顯 示

汽車座椅測試：當車輛突然彈起，乘客所產生的壓力分佈圖形

2-D和3-D壓力分佈(峰值)圖，並附 ”壓力峰值-時間”對應圖

人體躺在2組感測墊片(5400N型)上所量測的結果

感測器高解析度的能力，能夠讓您量測人體橫躺時

所產生的高壓(紅色區)區域

BPMS是個以模組化結構

概念所開發而成的產品，這代表

您可以自行以1到8組的感測墊片，

利用各種不同的方式結合成一套新的系

統。讓您能夠自行組裝您所需要的BPMS

感測系統，以適應您原始的量測環境。

將4組Tekscan 5315型感測片，組裝成為一大型感測平面

(使用UBS連結器)，並放置於專用感測床墊內

使得全套感測系統在組裝和測試上能夠更為容易。

此專用感測床墊可分二種，內含4、8組感測墊可供選擇

感測片 規格

型號  感測墊片數         感測面積                感測點數   空間解析度   壓力範圍

1       488 mm x 427 mm (19.2 in x 16.8 in)    2,016

2       976 mm x 427 mm (38.4 in x 16.8 in)    4,032

4      1,952 mm x 427 mm (76.8 in x 16.8 in)    8,064

8      1,952 mm x 854 mm (76.8 in x 33.6 in)    16,128

1       471 mm x 471 mm (18.56 in x 18.56 in)  1,024

2       976 mm x 427 mm (37.12 in x 18.56 in)  2,048

# 5315

# 5330

6.25

sensels/in2

(1 sensel/cm2)

0-250mmHg

(0-5 psi)

3.0 sensels/in2

(0.5 sensel/cm2)

0-250mmHg

(0-5 psi)

( *限用USB連結器 )

感測片 規格

型號  感測墊片數        感測面積                感測點數  空間解析度   壓力範圍

1      417 mm x 386 mm (16.4 in x 15.2 in)    1,558

2      834 mm x 386 mm (32.8 in x 15.2 in)    3,116

4     1,668 mm x 386 mm (65.6 in x 15.2 in)    6,232

8     1,668 mm x 772 mm (65.6 in x 30.4 in)    12,464

1      578 mm x 884 mm (22.7 in x 34.8 in)     1,768

2     578 mm x 1,768 mm (22.7 in x 69.6 in)     3,536

3      1,734 mm x 884 mm (6.81 in x 34.8 in)     5,304

4      2,312 mm x 884 mm (90.8 in x 34.8 in)     7,072

# 5350

# 5400N

6.25

sensels/in2

(1 sensel/cm2)

0-250mmHg

(0-5 psi)

2.23 sensels/in2

(0.3 sensel/cm2)

0-250mmHg

(0-5 psi)

規格&特色

軟體特色

- 動態壓力擷取

- 紀錄壓力輸出

- 量測結果支援影像檔操作(錄影)

- 即時顯示2-D和3-D量測數據

- 3 x 3 或 5 x 5內插法顯示

- 繪製完整量測之壓力&力量曲線

- ASCII檔案輸出

- 量測影像之顯示可支援單格或逐格動畫播放

- 可單獨分析特定範圍

- 顯示力量的中心和其重心軌跡

- 同時觀察&比對多重量測成果

- 以及更多…

感測片介紹

技術 - 壓阻式

校正 - 利用力量控制裝置，進行實地量測校正

厚度 - 0.004 in (0.1mm)

系統結構